合肥学院生物食品与环境学院中央纯水

系统EDI模块更换工程要求

一.技术指标

㈠中央纯水系统主机技术要求

中央纯水系统：采取集中制水、管网循环输送、远程取水的方式取用超纯水。满足合肥市学院生物中心实验室分析、科研以及精密仪器用水要求。

原中央纯水系统工艺流程包括：

水源系统---预处理系统---二级反渗透系统--- EDI系统单元---精混床单元（双重UV紫外杀菌+配置取水臂）---纯水贮水箱---输运泵---终端取水点。

整个制水过程由远程监控系统控制。整套系统必须具备自动化、稳定性、安全性，无人值守。

升级改造增添：1.1  EDI系统+双重过滤单元。采用增压泵、EDI模块、304不锈钢1um精密滤芯过滤。水质达到实验室用水规格GB6682-2000一级水用水标准，电阻率至少达到15 MΩ.cm；产水量≥1000L/H，设水质检测口。

1.2精过滤单元（可选配配置取水臂）。采用终端过滤器处理。水质电阻率必须达到国家电子级GB/TVII466.1-1997标准一级水标准。

运行状态及参数在线显示：流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。

具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机等。

生产企业施工要求：

*1、生产企业和施工企业必须具备中国水处理工程乙级施工资质，中国水处理工程乙级设计资质，中国水处理工程乙级咨询资质。

2、定期（1-3个月）由生产厂家提供免费的管网系统的清洗消毒方案与维护保养；

3、管材以及配件包括弯头、三通、阀等与管材同等材质且适合超纯水输送。适配原系统，交钥匙工程。。

二、货物需求一览表

| 流 程 | 分项 | 内容与规格 | 数量 | 品牌或厂地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保安 过滤器 | 304不锈钢，20寸 | 1台 | kertone/滨特尔/阿图祖 |
|  |  | 保安滤芯5um | 5支 |  |
| EDI系统单元 | EDI模组 | EDI增压泵 额定流量≥3m3/h，扬程≥40m，电机输入功率0.65KW，过流材质:304SS | 1套 | 格兰富/威乐/ITT |
|  |  | EDI模块，处理能力：1.5m3/h | 1套 | 英国Kertone 、美国millpore、加拿大Canpure |
|  |  | EDI电源 电压：0-200V之间可调，电流：1-6A之间可调 | 1套 | 英国Kertone 、美国millpore、加拿大Canpure |
|  | 精密 过滤器 | 304不锈钢 20寸 | 1台 | 品牌产品或自制 |
|  |  | 精密滤芯0.22um | 3支 |  |
|  | 控制件 | 304不锈钢纯水箱。容量1000L | 1套 | 品牌产品或自制 |
|  |  | 水箱液位控制及显示装置 | 1套 | 品牌产品 |
|  |  | 纯水压力表/流量计/压差开关等 | 1套 | 品牌产品 |
|  | 终端 过滤器 | 304不锈钢外壳，20寸，滤芯为3支0.22um | 1套 | 品牌产品或自制 |
| 其它附件 | 连接管件 | 适配原系统 | 1批 | 适配原系统 |

三、质量保证与售后服务承诺

4.1、投标品牌厂家需负责整套系统的安装、调试与培训，并提供相关具体实施方案或措施。提供售后服务的详细维护方案与人员组织情况。

*4.2、投标品牌厂家需在合肥设立有2年以上的分公司或者固定办事处（提供依据），本地企业除外。

4.3、本工程项目质保期贰年。凡质保期之内出现非人为因素的设备故障，供应商免费承担故障维修、更换配件的义务；质保期内供应商需提供每月例行一次的检查维护的上门售后服务。

4.4、质保期满后，投标品牌厂家需提供每三个月一次(每年4次)的免费检查维护的上门售后服务；终身上门服务，投标品牌厂家免费提供运行状态检查、运行参数调整、设备清洗等维护保养服务、以及配件与耗材更换服务。

4.5、售后服务响应时间：4小时内响应服务，24小时内解决问题。