合肥学院分析测试中心

测试样品制备方法和注意事项

- 冷场发射扫描电子显微镜（SEM）

- 仪器型号：SU8010

- 生产厂家：日本Hitachi公司

SEM样品制备方法：

1、对于尺寸为50-500 μm的粉末样品，可以直接撒在固体导电胶上，用洗耳球吹3-5次；

2、对于尺寸为0.2-3 μm或者1-50 μm的粉末样品，用乙醇分散，滴在铝片、硅片或铜片上，干燥后用导电胶粘在样品台上；

3、对于块状样品或膜，直接固定在导电胶带上；

4、对于生物样品，要进行固定、脱水、干燥。

具体过程：离心→2.5 %戊二醛固定→乙醇梯度脱水→加入媒介剂→二氧化碳临界点干燥→镀金膜→观察。

SEM样品制备注意事项：

1、粉末样品必须粘牢在样品台上（使用导电胶带或液体导电胶，最后用洗耳球吹）；

2、磁性（如Fe、Fe3O4）粉末或块状样品需要特别注意(WD>10 mm)，要预先进行去磁处理；

3、样品边缘不能超过样品台；

4、观察截面应使用特制的截面样品台；

5、潮湿样品和易挥发样品不能放入样品仓；

6、样品放入样品仓前注意调整和测量高度(不能超过);

7、表面受到污染的样品，要在不破坏试样表面结构的前提下进行适当清洗，然后烘干。

- 全数字超导核磁共振波谱仪（NMR）

- 仪器型号：AVANCE III 400 MHz

- 生产厂家：瑞士Bruker公司

Bruker AV400 NMR谱仪样品制备注意事项：

1、液体核磁测试所用核磁管内径为5 mm，氘代试剂溶解后的样品体积在核磁管中高度约4 cm，体积0.5 mL。管外不得黏贴标签，以免影响旋转，标签纸套在样品管上。

2、样品量：1H NMR：约为5-10 mg，13C NMR：＞20 mg

测试1H时浓度太低则噪音较大、基线不平，浓度太高则谱峰裂分不好，请适当掌握；测试13C时浓度高可缩短测试时间，噪音小，基线平直，谱图更加美观。

注：一般H、C 谱同时做，请保证管装样品量＞20 mg

- 为保证谱图质量，核磁管必须清洗干净，样品的纯度越高越好，其中残余溶剂必须除净，否则严重影响谱图的解析，样品在氘代试剂中溶解度要好（送样人要提前选择合适溶剂），溶解后溶液呈透明均匀，若有固体颗粒必须首先过滤，否则仪器不能测试，样品中不得含有磁性物质。

- 日立氨基酸全自动分析仪

- 仪器型号：L-8900

- 生产厂家：日本Hitachi公司

日立氨基酸全自动分析仪样品制备注意事项：

1、蛋白质的水解：采用酸水解法、碱水解法、酶水解法、微波消解法处理，请选择合适方法进行前处理。

2、游离氨基酸样品的制备：分析前必须进行磨碎、脱脂、提取、脱盐、去蛋白、脱色处理，建议使用C18柱处理。生理体液的样品请选择合适的方法除去蛋白，获得游离氨基酸。

3、所有样品进样前需经过孔径0.45 mm滤膜过滤。

4、样品的进样量以坐标的高度100 mv 为宜。

5、为避免高浓度的样品注入仪器中会造成仪器管路的堵塞，超量程工作对柱子污染、负荷也较大，进样分析前将样品稀释到比较合适的浓度（0.02-1 mmol/L）。

- 超级微波化学消解平台

- 仪器型号：UltraWAVE

- 生产厂家：意大利Milestone公司

超级微波化学消解平台样品制备注意事项：

1、本中心超级微波化学消解平台适用于食品等材料分析的前处理，不适合于土壤、成分复杂样品的前处理。

2、请使用硝酸、双氧水处理样品，禁止使用盐酸、氢氟酸等对仪器材质有腐蚀性的试剂。

3、样品管放置前请将样品管擦干，确保样品管外侧无水，以免加压过程样品管变形。

- 使用完毕请通三分钟氮气将未排净的酸吹出，并擦拭干净。

- X射线衍射仪

仪器型号：TD-3500

生产厂家：丹东通达

X射线衍射仪样品制备方法和注意事项：

1、粉体样品：

制备方法：

将样品均匀地洒入盲孔玻璃样品板内，比玻璃板略高，用玻璃片轻压，使样品足够紧密，要求压制完毕后表面光滑平整，样品粘附在玻璃板上可立住且不会脱落。若是样品量较少，可将样品用酒精分散后，滴在微量样品板上进行测试。

注意事项：

样品要干燥、在空气中稳定、粒度在0.1-10 μm左右，样品若为粗粒或不规则块状，则需粉碎，用玛瑙研钵将样品磨细至手摸无颗粒感为止。

2、块状样品：

制备方法：

取适量橡皮泥放于样品台开槽内，将样品放于橡皮泥上。用盖玻片压平，高度与样品架齐平。

注意事项：

样品测试面清洁平整，尺寸要小于通孔样品板的孔径(长a≤20 mm， 宽b≤20 mm，厚度h≤2 mm)，且样品表面平整光洁。可通过切割、磨制、抛光来处理样品的测试面。

3、薄膜样品：

制备方法：

取适量橡皮泥放于样品台开槽内，将样品放于橡皮泥上。用盖玻片压平，高度与样品架齐平。

注意事项：

样品测试面清洁平整，薄膜底衬尺寸小于通孔样品板的孔径(长a≤20 mm，宽b≤20 mm)。

六、热重分析仪及差示扫描量热仪

热重分析仪

仪器型号：Q500

生产厂家：美国TA公司

差示扫描量热仪

仪器型号：Q2000

生产厂家：美国TA公司

热重分析仪及差示扫描量热仪样品制备方法：

- 粉末样品：

- 用小勺子取样品平铺于坩埚底部，与坩埚紧密接触，需要注意的是加样到坩埚的时候不能散落到外壁。

- 薄膜样品：

- 可以将样品用剪刀剪成略小于坩埚底部尺寸的小片，然后用几片叠加。

热重分析仪及差示扫描量热仪样品制备注意事项：

样品几何形状尽可能细；合适的样品量是5-10 mg，样品量要求不低于2 mg；可升华的固体、腐蚀性的样品及热降解期间会产生大量炭黑和急剧膨胀的样品应避免；对于膨胀型的材料适量减少试样量，样品称量体积不超过坩埚容积的三分之一，防止膨胀溢出，污染天平杆。

七、粒度分析-Zata电位仪

仪器型号：ZS90

生产厂家：英国Malvern公司

粒度分析-Zata电位仪样品制备方法：

将待测样品分散于介质中，过滤掉大颗粒物，配成均匀分散的液体溶液。

粒度分析-Zata电位仪样品制备注意事项：

要求样品不具有强腐蚀性，不溶于分散介质；分散介质为水或乙醇，不能为其它有机溶剂。

八、旋转滴张力仪

仪器型号：SVT15N

生产厂家：德国Data physics公司

旋转滴张力仪样品制备方法：

用注射器先向样品管中注满溶剂，再注入样品，并赶走样品管中气泡，封上样品管。

旋转滴张力仪样品制备注意事项：

测试样品和外相溶剂不能为强腐蚀性液体，要求外相溶剂为透明液体且密度大于被测样品。

- 激光共聚焦显微拉曼光谱仪

仪器型号：DXR

生产厂家：美国Thermo Fisher公司

激光共聚焦显微拉曼光谱仪样品制备方法：

固体样品：要充分干燥并且研成细粉。

液体样品：滴在硅片上挥去溶剂，使其干燥或滴在载玻片上用另一载玻片覆盖上测试。

激光共聚焦显微拉曼光谱仪样品制备注意事项：

1、片状样品宽度不能小于0.3 cm；液体样品不要溢出载玻片。

- 2、样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。

- 十、紫外-可见分光光谱仪

仪器型号：V-650

生产厂家：日本JASCO公司

紫外-可见分光光谱仪样品制备方法：

固体样品：要充分干燥并且研成细粉。

液体样品：标准物和待测物溶液要澄清，不得有不溶物质；标准物和待测物测试条件要完全相同，如溶剂、pH、离子强度及温度等。

紫外-可见分光光谱仪样品制备注意事项：

- 更改测试条件：为了防止测试数据的假象，要对现有某些条件进行适当的变换，改变其中的某些测试条件，然后看标准物质和待测物的吸收光谱是否仍然完全相同。

- 样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。

- 十一、荧光光谱仪

仪器型号：FP-8500

生产厂家：日本JASCO公司

荧光光谱仪样品制备方法：

固体样品：要充分干燥并且研成细粉。

液体样品：标准物和待测物溶液要澄清，不得有不溶物质。

荧光光谱仪样品制备注意事项：

- 操作者不能直视光源，以免紫外线损伤眼睛。

- 样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。

- 十二、傅里叶红外光谱仪

仪器型号：Nicolet iS 50+ Contiuum

生产厂家：美国Thermo Fisher公司

- 傅里叶红外光谱仪样品制备方法：

固体样品：将1-2 mg固体试样与100 mg干燥的优级纯KBr混合，研磨到粒度小于2 μm，装入模具内，压制成透明薄片，即可用于测定。

液体样品:将样品溶解在适当的溶液中，注入液体池内测试。

傅里叶红外光谱仪样品制备注意事项：

- 固体样品制样时，要在干燥的环境下。

- 测液体样品时，所选择的溶剂应不腐蚀池窗，在分析波数范围内没有吸收，并对溶质不产生溶剂效应；一般使用0.1 mm的液体池，溶液浓度在10 %左右为宜。

- 3、样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。

- 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

仪器型号：iCAP Q

生产厂家：美国Thermo Fisher公司

ICP-MS样品制备方法和注意事项：

请根据样品处理需要，查阅相应的标准采用合适的方法消解、处理样品。

1、确定样品是否适合用 ICP- MS：液体样品澄清，浓度最好≤100 ppb

2、确定样品分解方法（溶样方法）：

（1）尽量不用H2SO4和H3PO4

（2）如果用HF酸的话，一定要赶尽

（3）尽可能用HNO3或H2O2分解样品

3、绘制工作曲线（混标）:

（1）浓度之间相差5-10倍

（2）一般用3-5点

4、样品准备：

（1）稀释到合适的倍数，浓度最好≤100 ppb

（2）样品必须消解彻底，不能有浑浊，若浑浊，请将样品进行过滤或离心至溶液澄清。

（3）样品的固体物含量≤0.1%

- 原子吸收光谱仪

- 仪器型号：900T

- 生产厂家：美国PE公司

原子吸收光谱仪样品制备方法和注意事项：

请根据样品处理需要，查阅相应的标准采用合适的方法消解、处理样品，液体样品澄清，浓度最好≤5 ppm，若样品中还有颗粒物，用抽滤装置0.45 μm醋酸纤维滤膜抽滤，或在2000-3000 rpm的转速下离心分离10 min。

- 总有机卤素测定仪

- 仪器型号：797

- 生产厂家：瑞士Metrohm公司

总有机卤素测定仪样品制备方法：

1、硝酸盐储备液的准备：

把17 g NaNO3加水放置在1 L的容量瓶中，加25 mL浓硝酸，加水定容到1 L。

2、样品的准备：

（1）在进行吸附前让样品到达环境温度；

（2）在100 mL的样品中加入5 mL硝酸盐储备液；

（3）用硝酸把样品溶液的pH值调到2以下。

总有机卤素测定仪样品制备注意事项：

（1）AOX方法适合于直接测定AOX大于10 μg/L的样品；

（2）溶解态有机碳（DOC）含量必须小于100 mg/L，否则样品必须进行稀释（特别在醇类、芳香族化合物以及羧酸存在下的情况下）；

（3）无机氯或无机溴含量必须小于1 g/L，否则样品必须要进行稀释或对样品进行固相萃取（SPE-AOX方法）；

（4）如果水样中含有氧化剂（如Cl2、I2、ClO3-等），可以即时加入亚硫酸钠进行还原，但需要注意不要加入太多的量；

（5）如果样品中含有活细胞，要先将样品进行酸化并放置八小时后再进行测量；

（6）应当尽快的分析样品，如果不能马上进行分析的话，把样品放在冰箱里4 ℃保存。