差示扫描量热仪实验安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：高雅 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂禹 事故紧急联系电话：0551-62158367 适用地点：43#分析测试中心403分析3室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | - 开机 1.1确定Purge gas、Air Cool气体管线已经开启与冷却配件开机妥善； 1.2打开主机“POWER”键； 1.3打开计算机，于计算机桌面点选，取得与DSC的联机； 1.4设定Purge Gas流量，通常约为50ml/min； 1.5如连接了制冷附件，需先点击“Control-Go to Standby Temp”，再点击“Control-Event on”，启动制冷附件。 2、制样、测试 2.1将样品秤重后依照其型态的不同，而选择使用液态或固态样品盘，再用压片机压片。 2.2将压好的样品置入DSC CELL样品平台上(靠近自己的一方)； 2.3准备一个和样品盘型式相同的空的参比盘放在DSC CELL参比平台上(远离自己的一方) 2.4选取工具列中【Experiment View】键，于Summary中输入样品信息； 2.5于Procedure中【Editor】编辑测试条件方法(其中温度不能超过样品的分解温度)； 2.6于Notes中输入批注，并确认连接气体及气流量； 2.7编辑完后按【Apply】，按【Start】开始进行实验。 3、关机 3.1如开启了制冷附件，首先点击“Control-Event off”； 3.2等待“Flange Temperature”回到室温后，点击“Control-Shutdown Instrument”，执行关机程序； 3.3关掉主机后电源开关； 3.4关掉其它外围配备，如冷却配件、气体等，结束实验与结果分析后，可将计算机关闭。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | （1）实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 （2）DSC不能用于进行分解实验。以免污染仪器。 （3）测试时，先通气体，再开制冷附件。实验结束时，先关制冷附件，等Flange Temperature”回到室温后，才能关气体。 （4）采集数据过程中应避免仪器周围有明显的震动，严禁打开上盖，同时，不能在实验过程中调整样品净化气体的流量，因为气体流量的轻微改变就会对DSC热流曲线产生明显的影响。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 1、DSC不能用于进行分解实验。以免污染仪器。 2、测试时，先通气体，再开制冷附件。实验结束时，先关制冷附件，等Flange Temperature”回到室温后，才能关气体。 3、采集数据过程中应避免仪器周围有明显的震动，严禁打开上盖，同时，不能在实验过程中调整样品净化气体的流量，因为气体流量的轻微改变就会对DSC热流曲线产生明显的影响。 |  | 1、测样品前，应对样品的性质有大概的了解，了解样品的分解温度。 2、严格按照仪器操作顺序进行操作。 3、采集数据过程中避免触碰仪器及测试台，实验过程中不得更改实验参数。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日