粒度分析-Zeta电位仪实验安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：高雅 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂禹 事故紧急联系电话：0551-62158367 适用地点：43#分析测试中心403分析3室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 1、开机 1.1打开仪器电源后至少预热15-30分钟； 1.2打开电脑，启动Zetasizer software软件，确认仪器被正确联机； 2、制样、测试 2.1新建（或打开）测量文件。选择菜单中的File->New（或者Open）->Measurement file，在弹出的窗口中选择文件存放路径与名称； 2.2样品测量，点击菜单Measure中的Manual，在弹出的窗口中选择测试目Measurement type为Size或者Zeta Potential，并进行以下相应设置： （1）Size ： Sample下的Sample Name中输入样品名字，Notes中可以输入备注； Material中可以设定待测颗粒。在光强分布时无须设定； Dispersant中选择相应的分散介质； Temperature中设定测试温度及稳定时间； Cell中选择正确的样品池（塑料DTS0012或玻璃PCS8501）； Measurement中设定测量角度、测量持续时间、测量次数及间隔时间； 其他参数选择默认值即可。 （2）Zeta Potential ： Sample下的Sample Name中输入样品名字，Notes中可以输入备注； Material中可以设定待测颗粒。在光强分布时无须设定； Dispersant中选择相应的分散介质； General Options中选择F(Ka)的值（极性溶剂选择smoluchowski，非极性Huckel）； Temperature中设定测试温度及稳定时间； Cell中选择正确的样品池（DTS1060或者DTS1070）； Measurement中设定测量持续时间、测量次数及间隔时间（一般设定20-30s）； 其他参数选择默认值即可。 2.3设定完毕，将样品池放入仪器中，点击Start开始测量； 2.4测量完毕，仪器会发出响声提示，数据自动保存。 3、关机 结束实验与结果分析后，关闭仪器电源，再将计算机关闭，关闭时将打开的窗口一一关掉。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | （1）实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电； （2）测试前需预热。 （3）开机时，信号灯为绿红相间，连接软件后呈现绿橙，若出现红橙表示仪器异常； （4）样品池要始终清洗干净； （5）将样品放入样品室时，请勿将样品加入过量，溢出至槽内造成清洗困难； （6）移动仪器时，请小心轻放，勿用力摆放或撞击，造成雷射光光学路径偏差； |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 1、测试前需预热。 2、开机时，信号灯为绿红相间，连接软件后呈现绿橙，若出现红橙表示仪器异常； 3、样品池要始终清洗干净； 4、将样品放入样品室时，请勿将样品加入过量，溢出至槽内造成清洗困难； 5、移动仪器时，请小心轻放，勿用力摆放或撞击，造成雷射光光学路径偏差； |  | 1、在第一次开机，或关机超过半小时再重复开机时需要预热15-30分钟； 2、开机和测试时注意观察信号灯。 3、每次样品池使用后，要清洗干净，放回原处； 4、加入样品的量应该使遮光度在10%-20%之间； 5、没有特殊要求，不要擅自移动仪器。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日