伏安极谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 规程制定者：王玮 制定时间：2015年5月20日 执行时间：2015年5月20日 用房安全员：王玮 事故紧急联系电话：13855124612 适用地点：43#405 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | - 打开系统： - 依次打开797电源，高纯氮气（99.999%）阀，准确调节减压阀至0.1MPa（可根据实际情况调节）； - 双击电脑桌面软件图标797 VA Computrace，一般不设用户名和密码，点击Start measurements, 仪器自检。自检完成进入软件； - 修改存储路径（新装软件设置） 点击User——User rights——User Directories, 把User default locations前的钩去掉，按Browse修改数据和方法的存储路径 - 准备样品： - 测量金属离子时，样品中若含有机成分，需经充分消解； - 试验必须使用18.2 MΩ超纯水； - 配置标准溶液，加0.1%硝酸稀释。 - 分析样品： - 点击主窗口图标，打开相应测量方法，例如：可以点击查看方法参数； - 按分析方法在测量杯中加入水、样品和支持电解质； - 点击，打开“monitor”窗口。点击按“monitor”中Start； - 在弹出对话框中输入样品名sample ID，样品量Volume production bath和测量杯中液体总体积Cell volume，点击OK； - 仪器测量样品信号值； - 按仪器提示加入所需标准溶液体积，测量加标后信号值； - 重复第6步测量第二次加标信号值； - 经两次加标后得到样品结果； - 可点击主窗口，打开“Determination curve”窗口，查看测量曲线、信号值和测量结果； - 若测量完毕后须修改计算参数和测量峰参数（出锋电位、积分范围），点击“Determination curve”窗口的； - 用超纯水清洗测量杯和电极。注意冲洗时水不要溅出测量杯，以防腐蚀仪器。 - 关闭系统： - 清洗测量杯和电极，将电极浸没在超纯水中； - 关闭软件和电脑。关闭797电源； - 关闭氮气总阀。 |  |
| 注意事项 | 电极中的毛细管一般使用时间几星期或几个月.若存在以下情况建议更换毛细管(要保证氮气压力正常的情况下) 调汞时汞滴挂不住 调汞时调很松无汞滴 MME电极中的针也是易耗品，建议每更换三根毛细管就需要更换一根针. 更换毛细管时应首先将针阀螺丝拧松2-3圈 换好毛细管后, 安装到主机之前先将测试杯中溶液倒干，点Computrace control，选择HMDE模式，点New drop，有汞掉下来后在测量杯中加水，并加几滴KCl。顺时针调紧针阀，直至汞滴能在毛细管上挂住，再。选择SMDE，点New drop，观察是否每敲一下有一滴汞掉下来 若有汞氧化，将所有汞倒回汞瓶，用无尘纸擦干MME腔体中的汞皮，再将注射器针头擦入汞中（注意不要将表层的汞皮吸入）将汞分次吸取加入汞池。 注意：所有涉及汞的操作都必须在汞盘中进行 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 汞及其化合物的毒性 液态金属汞易被皮肤吸收并穿过腺体通道进入皮肤深层，并在此处被氧化，并成为汞盐而被携带 |  | 防护措施 在通风橱下作业 如果可能的话，汞的操作应该总在通风橱（通风柜）下进行。必须确保在地板上 或实验台上没有金属汞滴或溅落的汞滴，以及不发生金属汞的挥发。 ● 在塑料托盘上面作业 移动装有汞的杯子时，必须在硬质无缝塑料或搪瓷金属托盘里进行，或至少在其 上方进行。 |

分析测试中心

2015年5月20日