总有机卤素测定仪安全操作规程

| 基本信息 | 规程制定者：王玮 制定时间：2015年5月20日 执行时间：2015年5月20日 用房安全员：王玮 事故紧急联系电话：13855124612 适用地点：43#405 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 一、 开机 1、 打开 O2，调节输出压力约 0.2-0.4 Mpa； 2、 往硫酸干燥管中加入 15ml 硫酸； 3、 往电解池中加入 15mL 电解液； 4、 电解池上盖中的出口软管不要插入； （留做联机后作终点值测定时，往该入口加入100 μL 的0.01 N 的盐酸。 ） 5、 打开高温模块电源； 6、 打开库伦池模块电源，等待 Lock in 亮； 7、 打开电脑，双击“mulitiWin”图标。用户名：User；密码：User” ，点击 OK。点：Initialize analyzer 仪器进入初始化联机过程； - 建立新方法或调用已保存的方法并激活方法；如要调用已经保存的方法，点：Activate method； - 联机完成后，等待炉温升到 950 ℃。当达到 950 ℃时，泵自动启动。此时，调节库伦池检测器流量针形阀设定 PUMP 流量0.4 L/min（16 NL/h）。 - 二、 测量滴定终点值 - 点击 Measurement →点击 End point Routine→点击 START→出现让用户注入100μL 0.01 N HCL 的对话框。此时，抽取100 μL 的0.01 N HCL 注入电解池，同时插上黑软管，点击 OK，开始滴定终点值，直到测量完毕。终点值会自动更换为新值，如：3000。 - 三、 测量样品 - 1． 样品前准备：如 APU 2 柱吸附法，AFU 3 柱吸附法，AFU 3 振荡吸附法等； （见后面描述：样品前处理方法）； - 2． 分析样品： - 建立一个分析序列：Analysissequence->new 输入样品名称,测量样品数 在表格输入：样品号并打勾确认 点：Start Measurement ，开始测量 按提示把石英填充小管投进燃烧管（手动模式）测量之后，显示结果。 - 四、 测量结果 - 点击 Results->Results analysis 获取样品的结果报告。 - 五． 关机 - 1、 退出“mulitiWin”软件，点击“EXIT” 。 - 2、 关闭电脑。 - 3、 关闭高温模块电源。 - 4、 关闭 CL 模块电源。 - 5、 关闭 O2。 |  |
| 注意事项 | （1）AOX方法适合于直接测定AOX大于10 μg/L的样品。 （2）溶解态有机碳（DOC）含量必须小于100 mg/L，否则样品必须进行稀释（特别在醇类、芳香族化合物以及羧酸存在下的情况下）。 （3）无机氯或无机溴含量必须小于1 g/L，否则样品必须要进行稀释或对样品进行固相萃取（SPE-AOX方法）。 （4）如果水样中含有氧化剂（如Cl2、I2、ClO3-等），可以即时加入亚硫酸钠进行还原，但需要注意不要加入太多的量。 （5）如果样品中含有活细胞，要先将样品进行酸化并放置八小时后再进行测量。 （6）应当尽快的分析样品，如果不能马上进行分析的话，把样品放在冰箱里4℃保存。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 乙酸蒸汽形成的毒性 在分析元素的时候会形成乙酸蒸汽，这些会在电解液上部的空气中积累，也会在氯检测器中积累。 |  | 防护措施 乙酸蒸汽不仅仅具有腐蚀性，还会对身体有害，连接氯检测器出气口到抽真空的泵站或者安装排风罩。 |

分析测试中心

2015年5月20日