全数字化超导核磁共振波谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：马新兰 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#101 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | - 打开Topspin操作系统 - 生成新实验：在“Start”菜单中点击“Create Dataset”功能，在弹出的菜单中设置新实验，填写实验名、实验号、处理号、存放路径、用户名、溶剂名、实验参数类型、谱图抬头。 选择“OK”生成新实验。 - 放样品：在“Acquire”菜单中点击“Sample”功能，在弹出的菜单中选择“Turn on sample lift air (ej)”项，当磁体内腔明显出气时，将量好深度的样品转子放在磁体内腔出气口处，感觉有气体托住样品时方可松手；然后在“Acquire”菜单中点击“Sample”功能，在弹出的菜单中选择“Turn off sample lift air (ij)”项，磁体内腔气路将被缓慢关闭，样品最终落入磁体中，样品状态图标将 会改变。 - 锁场：在“Acquire”菜单中点击“Lock”功能，在弹出的菜单中选择相应的氘代试剂。 - 调谐：在“Acquire”菜单中点击“Tune”功能，软件将会自动调谐实验设置的通道。 - 旋转：如果采样需要旋转，可以在“Acquire”菜单中点击“Spin”功能，在弹出的菜单中选择“Turn sample rotation on (ro on)”项，样品将旋转到指定转速，样品状态图标也将会随之改变。 - 匀场：在“Acquire”菜单中点击“Shim”功能，程序将运行自动运行 Topshim 匀场。 - 设 90 度参数：在“Acquire”菜单中点击“Prosol”功能，程序会调用该探头的 90 度标准参数。 - 算增益：在“Acquire”菜单中点击“Gain”功能，程序会临时采样，以确定信号放大倍数 rg的值。 - 采样：在“Acquire”菜单中点击“Go”功能，程序将开始采样。 - 在采样过程中可以在“Acqu”窗口中实时观察采样的累加状况。 12.数据导出：请使用盘光将数据导出。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | - 样品管不得有裂痕、管外不得黏贴标签、不允许用金属物捆绑；样品中不得含有固体颗粒、不得含有磁性物质。 2. 铁磁性物质应远离磁体，防止造成磁场扰动； 3.定期加液氮、液氦，防止磁体发生失超； 4.空压机不能长期运转，以免发生故障。 如实验过程中遇停电等不可抗因素发生，请立即停止实验，将核磁管弹出，关闭仪器设备，不得使用不间断电源继续实验，待问题排查解决后，经相关负责人确认后方可继续实验。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 实验中的注意事项： 1、严禁不开气就进样，听到较大的气流声，有气流托住样品管和转子后方可进样，实验结束后必须将气流关闭，以保护空压机； 2、注意保护磁体； 3、注意保护空压机的正常运转。 |  | 防护措施 1、先打开空压机，待达到额定压力后，再进样； 2、远离铁磁性物质，防止造成磁场扰动；定期添加液氮液氦，控制核磁室的室温不能超过20℃，防止磁体失超； 3、实验结束后立即关闭空压机，防止长期运转造成的故障问题。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日