全自动比表面和孔隙率测定仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：徐泽忠 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#407 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 1 开机设置 1.1 开启氮气瓶，氦气瓶分别将分压表指针调至0.08Mpa 大约小于10PSI，如图1； 1.2 打开仪器开关，将ELECTRONICS 和 MAINS 同时扳上； 1.3 开启计算机，打开ASIQ Win 软件，点击“iQ: default ”下拉列表下的“Instrument profiles”中 comm.settings，在弹出的窗口中设置仪器的ip 地址为192.168.0.150，然后设置电脑的ip 地址为192.168.0.151 1.4 点击“iQ: default ”下拉列表下的“Instrument profiles”中gas input settings , 在弹出的窗口中设置仪器的进气端口，仪器通过自检后点击connect 连接成功后红色背景变成绿色。 2样品的预处理 2.1称量样品 用分析天平称空管重量W1，然后称量空管加样品重量W2； 2.2样品脱气 2.2.1将称重的样品管套上加热包，装于脱气站上，拧紧螺母； 2.2.2操作 ASIQ Win 软件 根据样品的性质设置脱气程序进行脱气工作； 2.2.3脱气结束后称量并记录下样品重量为W3。 3样品分析 3.1分析参数的设置 3.1.1右击鼠标Analysis 下拉菜单中选择 edit parameters ，在弹出的对话框中 Common 选项内选择P0 options 为station evacuation cross-over 中则根据样品的实际情况进行选择； 3.1.2在station 1 选项中 analysis 模块内可选择，cell type 则根据实际情况选用合适的样品管； 3.1.3在points 模块内可调用6BET（比表面测试） ，mesopore point （介孔分布）micropore point微孔分布）； 3.1.4设置完成后点击中OK 键即可。 4测试结束后数据处理 4.1比表面积查看，原始数据右击鼠标，Tables — BET— Multi-point BET； 4.2孔容结果查看，原始数据右击鼠标，Tables -- total pore volum -- total pore volum； 4.3介孔的孔径分布查看，原始数据右击鼠标，graphs -- bjh method – desorption - - dv(d)； 4.4微孔的孔径分布查看，原始数据右击鼠标，graphs – HK method - volume. - 关机 操作程序与开机相反。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 (2)先开主机，再开启显示器。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 1、避免频繁开、关机； - 定时添加液氮； - 使用液氮时要小心操作，避免冻伤事件发生； - 保持仪器室内干燥。 |  | 防护措施 严格注意开关机顺序； 1-3个月需检查和清晰X射线管的水过滤器； 1年要检查清洗水管和水箱，防止由于水垢而降低冷却效果。 一旦发生故障故障，立即停止实验。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日