气相色谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：马新兰 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#404 分析4室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 1.设定色谱操作条件 FID检测器 载气：氮气，流量：60 ；氢气流量：40 ；空气流量：400 柱温：110℃，汽化温度：160℃，检测器温度160℃。 2.测定纯物质 正确启动色谱仪，输入操作参数，待记录仪基线稳定后，分别进苯、甲苯、乙苯的纯样0.1～0.2μL，记录色谱图，准确测量单个纯物质的保留值。 3.测定试样 在完全相同的色谱条件下，用1μL微量进样器进0.2～0.3μL混合样，记录色谱图，准确测量各组分的保留值 （保留时间min或s，也可以用图中的保留距离cm或mm表示），测量峰高h和半峰宽度 。 4.打印色谱图 |  |
| 注意事项及 预防措施 | 1、用任意一种检测器，启动仪器前应先通上载气，特别是在开热导池电源开关时，必须检查气路是否接在热导上，否则当打开开关时，就有把钨丝烧断的危险； 2、气体钢瓶压力低于1.47×106 Pa（15kgf/cm2）时，应停止使用。氢气和氮气是检测器常用的载气，它们的纯度应在99.9％以上。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 钢气瓶的危险特性 钢瓶必须分类保管，远离热源，避免暴晒及强烈震动，氢气室内存放量不得超过二瓶；操作时严禁敲打，发现漏气须立即修好。 |  | 防护措施 实验前注意检查钢瓶气密性，实验过程中发现有漏气现象，立即停止实验，待故障原因找出并排查后再进行实验。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日