激光共聚焦显微拉曼光谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：陈仕云 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：陈仕云 事故紧急联系电话：13855115357 适用地点：分析测试中心43#北405B |  |
| --- | --- | --- |
| 实验过程及 目标 | 1、打开电脑。 2、开机：插上电源插头，将Laser至On，长按power打开仪器，power蓝色灯亮。 3、打开OMNIC软件，点击实验设置，在光学台下打开激光，激光预热，预热完毕后，出现对话框，点击休息两次，此时激光灯亮，点击实验设置中ok，实验设置完毕。 4、准直聚焦：如果仪器换激光器，如532nm换成780nm或仪器移动需做准直，方法选择10倍物镜，然后22目观察，在x轴和y轴方向上移动光学台，旋动至黄色小光斑在十字交叉处。 5、校准仪器（检查光斑是否在中心）：如果光斑不在中心，可以通过移动光学台，使光斑在中心。 6、采集样品，采集完成后，点击文件另存为，在图谱文件CVS下保存，采样完成。 7、关机：点击实验设置，在光学台下关闭激光，将Laser至off，长按power关闭仪器，power熄灭，拔下电源插头，关闭OMNIC软件，关闭电脑。 通过本实验让学生了解拉曼光谱仪的原理、仪器的操作和用途。 |  |
| 危险性及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 (2) 拉曼光谱仪操作台在测样品时，禁止放置任何物品。样品仓要轻开轻关。遇到突发事件，要先关仪器，再关电闸。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 拉曼光谱仪操作台在测样品时，禁止放置任何物品。遇到突发事件，要先关仪器，再关电闸。 |  | 禁止放置任何物品 |
| 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日