全自动氨基酸分析仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：马新兰 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#405分析2室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 1开机 1.1打开电脑,打开主机电源。 1.2双击桌面图标EZchrom Elite，进入画面后，单击L-8900图标，进入程序。在菜单栏中依次点击Control和Instrument Status,进入后，单击connect联机。大约两分钟，初始化完毕。 2. 手动各组件控制操作 2.1 泵 点击泵1后设置泵1，流量为0.1mL/min，B1为100%。点击pump1 SW，打开泵1。泵打开后，泵的背景颜色由灰色变成黄色。点击泵2后设置泵2，流量为0.1mL/min，R3为100%。点击pump2 SW，打开泵2。泵打开后，泵的背景颜色由灰色变成黄色。 2.2自动进样器 设置sampler wash 不少于3次 2.3反应柱柱温箱 设置柱温135℃，设置ON，打开柱温箱，柱温箱打开后背景颜色由灰色变成黄色。 2.4编辑方法 将方法另存L8900分析方法，文件名及路径均可自选。 2.5 依次点击 File >> sequence >> sequence Wizard ，进入后， 选中For acquisition。其余参数默认。 2.6依次点击进入序列表后，通过复制、编辑，最终编辑好Sequence,第一行为再生程序（RG），进样体积为0，Run type选择unknown，第二行为标样，第三行起是未知样。另存Sequence. 3.数据采集 点 击 Control Single Run,运行Stand－ By方法，运行Test。数据采集完后，机器自动进入清洗程序， 清洗一个小时，自动关泵，关灯，关柱温箱。 4.关机 点击 disconnect 断开连接,关闭程序,关闭主机电源。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | 1.实验中注意控制氮气压力：仪器需要的压力为0.05-0.1MPa，压力过高会损坏仪器。 2.为避免堵塞，注意泵1 泵2的打开顺序。 3.进样浓度范围：0.4-10 nmol，过高的浓度会影响分析结果，且容易堵塞反应柱。 4. 实验中环境温度不低于18℃，以确保实验顺利进行。 如实验过程中遇停电等不可抗因素发生，请立即关闭钢瓶气体阀门，待问题排查解决后，经相关负责人确认后方可继续实验。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 实验中的注意事项： 1、实验中控制氮气压力，压力过高会损坏仪器； 2、防止进样毛细管堵塞； 3、控制环境温度。 |  | 防护措施 1、氮气压力控制在0.05-0.1MPa，一旦停电或者压力过大，应立即关闭钢瓶气体阀门，待问题解决后，方可继续进行实验； 2、控制待测样品的浓度并注意进样泵的打开顺序； 3、为保证实验顺利进行，环境温度控制在18℃以上。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日