X射线衍射仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：马新兰 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#409分析1室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | - 开机 1.1检查XRD仪器是否正常，冷却水循环水机是否漏水； 1.2打开墙上电源、冷却水循环水机，再打开XRD系统电源（右侧橘黄色开关），预热10-15分钟。 2、制样、测试 2.1制样，并放入到设备样品夹具中； 2.2打开电脑，开启软件桌面快捷方式； 2.3依次点击： “控制” —“手动控制” —“联机” —“关闭”； “采集” —“扫描参数设置”，进行参数设置； 扫描方式—连续；驱动方式—双轴 起始角度—不少于1度；终止角度—不大于140度 步宽—0.02度或0.04度；采样时间—0.5度或1度 默认管压30KV，管流20MA，如需修改请与负责人员联系； 2.4点击“应用”开始，即开始XRD谱图测试； 2.5当显示“工作结束”，点击“确定”，然后“保存谱图”保存数据； 2.6连续测量多个样品时，此时可以更改样品，再进行测试； 如无需改变参数继续测试，点击“开始扫描”即可连续测试； 如需改变扫描参数，点击“扫描参数”，重新设置参数。 - 关机 3.1测试结束后，依次关闭软件和XRD系统电源； 3.2等待15分钟后，关闭冷却水循环水机，墙上电源。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 (2)先打开循环水冷却系统，再开启衍射仪主机。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 循环冷却水机的注意事项： 1、先开循环冷却水机再开衍射仪主机； 2、关机时先关闭衍射仪主机，待循环水机运行至少15分钟后再关闭冷却水机。 |  | 防护措施 严格注意开关机顺序； 1-3个月需检查和清晰X射线管的水过滤器； 1年要检查清洗水管和水箱，防止由于水垢而降低冷却效果。 一旦故障，停止实验 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日