ICP-MS安全操作规程

| 基本信息 | 规程制定者：王玮 制定时间：2015年5月20日 执行时间：2015年5月20日 用房安全员：王玮 事故紧急联系电话：13855124612 适用地点：43#403 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 一、开机步骤 - 操作前请仔细阅读安全须知 - 打开循环水。 - 打开电脑。双击Instrument Control 程序。 - 逆时针打开氩气阀门，调节载气压力至0.6 Mpa，点击控制系统中的“On”点火至出现“Operate”提示，点击“Autotune”进行仪器自动调谐（一般一个星期调谐一次即可）。 - 双击“Qtegra”软件进入工作界面，点击“Lab book”创建任务列表—“Creat Lab Book”选择待测元素，在“Standards”设置各元素浓度，在点击“Simple list”创建样品列表添加至计划器中。 - 待仪器自动调谐结束后，开始分析测试（根据提示操作）。 - 分析结束后，继续用2%的稀硝酸清洗进样管数分钟，已达到清洗整个管路的目的。 二、关机步骤 - 点击“Off”开关至火焰熄灭。 - 待冷却系统提示可以关载气和循环水时，在顺时针关闭载气（氩气），关闭循环水。 - 关闭照明设备，不要关闭仪器总开关。 |  |
| 注意事项 | 请根据样品处理需要，查阅相应的标准采用合适的方法消解、处理样品。 1、确定样品是否适合用 ICP- MS：液体样品澄清，浓度最好≤100 ppb； 2、确定样品分解方法（溶样方法）： （1）尽量不用H2SO4和H3PO4； （2）如果用HF酸的话，一定要赶尽； （3）尽可能用HNO3或H2O2分解样品； 3、绘制工作曲线（混标）： （1）浓度之间相差5-10倍； （2）一般用2-3点； 4、样品准备： （1）稀释到合适的倍数，浓度最好≤100 ppb； （2）样品必须消解彻底，不能有浑浊，若浑浊，请将样品进行过滤或离心至溶液澄清； （3）样品的固体物含量≤0.1%。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 实验UV 辐射的危险特性 危害眼睛和皮肤。在拆卸雾化室时会释放 UV 射线。UV 辐射可导致严重的眼损伤或失明。 |  | 防护措施 当等离子体还没有消失时，请勿拆除雾化室。 |
| 烫伤的危险特性 前级真空泵在运行时处于高温状态，它的某些表面可能会超过 80℃。 |  | 防护措施 在进行任何操作之前请先关闭真空泵电源并等它冷却，或者请采取正确的防护措施。在泵尚未冷却时，请务必穿戴防热手套对其进行操作。 |

分析测试中心

2015年5月20日